## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaj za magnetnu rezonancu
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, u vremenskom periodu od 28.09.2021. do 05.10.2021. godine putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaj za magnetnu rezonancu"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | DA | NE | NAPOMENA (
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Uređaj za magnetnu rezonancu | KPL | 1
1.1 | SUPRAVODLJIVI MAGNET
1.2 | Snaga magnetskog polja min. 3 T
1.3 | Duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta max. 200 cm
1.4 | Promjer otvora tunela za pacijenta min. 70 cm
1.5 | Uz najveću snagu gradijenata vidno polje mora biti min. 50 cm u svakom smjeru (x, y, z)
1.6 | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS
1.7 | .... cm DSV, ne više od 1 ppm
1.8 | Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (engl. "shimming")
1.9 | Podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu.
1.10 | Zaštita od vanjskih smetnji
1.11 | Sustav za tihi način rada koji smanjuje količinu jakosti zvuka (dB) pojedinih sekvenci u odnosu na standardne protokole rada (npr. Silent Scan, Quiet Suite, Softone)
1.12 | Mora postojati sustav za apsolutno sprečavanje isparavanja tekućeg helija (engl."zero boil-off" tehnologija ili slično)
1.13 | Respiracijski senzor integriran u zavojnici za kralježnicu ili optička detekcija pokreta nastalih disanjem.
2. | SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA
2.1 | Najveća amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. ... mT/m
2.2 | Najveća brzina porasta (engl."slew rate") min. ... T/m/s.
2.3 | lstovremeno postizanje najveće amplitude i najveće brzine porasta.
2.4 | Iskoristivost (engl. "duty cycle") mora biti 100% uz najveću snagu polja
2.5 | Najkraće TE/TR (2D GRE, 256 matrica), max. .../..ms
2.6 | Najkraće TE/TR (3D GRE, 256 matrica) max. .../... ms
2.7 | Najmanja debljina sloja (2D) max. ...mm
2.8 | Najmanja debljina sloja (3D) max. ... mm
3.0 | RF sustav
3.1 | Ukupna izlazna snaga odašiljačkog RF pojačala min. ... kW
3.2 | Najveći raspon pojasa prijamnika po kanalu min. ..MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici
3.3 | Frekvencija analogno digitalnog pretvarača min. ... MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici
3.4 | Broj neovisnih prijemnih kanala koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju najmanje ... ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici.
3.5 | Najveći dinamički raspon min. ... dB
4.0 | ZAVOJNICE
4.1 | Fleksibilne površinske zavojnice sa min. 4 elementa, 2 kom, (velika i mala) kompatibilne s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.2 | Zavojnica za glavu i vrat s min. 20 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.3 | Zavojnica za oslikavanje kralježnice s min. 32 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.4 | Pedijatrijska zavojnica za glavu I vrat s minimalno 8 elemenata ili kanala
4.5 | Zavojnica za oslikavanje tijela sa min. 30 elemenata ili kanala kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.6 | Zavojnica za oslikavanje ručnog zgloba s barem 16 elemenata ili kanala, kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja
4.7 | Zavojnice za oslikavanje ramena s min. 15 elementa ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.8 | Zavojnica za oslikavanje srca ili korištenje zavojnica pod 4.5. ukoliko je ista namijenjena i za oslikavanje srca
4.9 | Kružna (“Loop”) zavojnica ili jednakovrijedna za oslikavanje malih struktura blizu površine kao npr. Prstiju, kože i sl.
4.10 | Zavojnica za perifernu angiografiju s min 32 elementa ili kanala kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja
4.11 | Zavojnica za tijelo integrirana u MR uređaju
4.12 | Dodatna zavojnica za oslikavanje tijela min. 18 elemenata kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanaja ili mogućnosti oslikavanja abdomena i zdjelice kombinacijom zavojnica iz točaka 4.5. ili 4.10.
4.13 | Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu.
4.14 | Ormar za odlaganje zavojnica
5. | POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA BOLESNIKA
Stol za pacijenta priključiv i odvojiv od uređaja s dodatnim ležajem kojim se pacijenta može transportirati do MR uređaja ili fiksni stol s dodatnim pokretnim ležajem za pacijenta s integriranim priključcima za zavojnice.
Najveće opterećenje ležaja min. 200 kg.
Promjenjiva visina ležaja
Dvosmjerna komunikacija bolesnika i operatera
Video kamera za nadzor bolesnika
Najniži položaj stola max. 70 cm
Slušalice za bolesnika, koriste se za zaštitu pacijenta od buke i slušanje audio signala (npr. glazbe).
Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
Pregled fizioloških signala na konzoli uređaja i na monitorima smještenim na glavnom kućištu uređaja
6. | APLIKACIJA I SEKVENCE
6.1.1 | NEURO
6.1.2 | Potpuno automatsko planiranje pretraga mozga s automatiziranim radnim tokom.
6.1.3 | 3D TOF MRA
6.1.4 | 2D MRA faznog kontrasta
6.1.5 | 3D MRA faznog kontrasta
6.1.6 | 3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
6.1.7 | Brzo 2D oslikavanje sa SE, TSE u svrhu oslikavanja visokom rezolucijom u svim smjerovima
6.1.8 | Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
6.1.9 | 3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D TSE T2
6.1.10 | T2 TSE FLAIR
6.1.11 | SWI oslikavanje
6.1.12 | DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
6.1.13 | DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije slika visoke rezolucije sa reduciranim distorzijama. DWI dojke, prostate, mozga, kralježnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata
6.1.14 | Difuzijsko osvjetljavanje tenzora. Mjerenje u min ... difuzijskih smjerova
6.1.15 | Perfuzija uz proračun kvalitativnih perfuzijskih parametara
6.1.16 | Sekvence za kvantitativnu determinaciju CSF protoka
6.1.17 | T1 oslikavanje kralježnice
6.1.18 | T2 oslikavanje kralježnice
6.1.19 | Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih postaja
6.1.20 | Software za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronarnih ili sagitalnih slika
6.1.21 | TSE povrat iz inverzije
6.1.22 | 3D T1 i 3D T2 oslikavanje kralježnice
6.1.33 | Bez kontrastna 2D i 3D napredna tehnika za perfuziju mozga.
6.1.34 | Simultano višeslojno skeniranje koje omogućuje ubrzano snimanje za DWI/DTI snimanje
6.2 | MR ANGIOGRAFIJA
6.2.1. | 2D/3D TOF MR Angiografija
6.2.2. | 2D/3D fazno kontrastna MR Angiografija
6.2.3. | MR Angiografija bez kontrasta s aktivacijom signalom ekg-a
6.2.4. | Kontrastom naglašena MR Angiografija
6.2.5. | Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
6.2.6. | Periferna, kontrastom naglašena angiografija
6.2.7. | Sekvence i protokoli za bez kontrastnu 3D MRA sa visokom prostornom rezolucijom. Omogućuje snimanje abdomena i perifernih žila i alternativa je angiografskom snimanju s kontrastom za pacijente sa renalnom insuficijencijom.
6.2.8. | Sekvence i protokoli za 4D MR angiografiju ("time resolved") i dinamičko snimanje sa visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
6.2.9. | 3D GRE sekvenca sa potpunom kompenzacijom protoka za podršku venskoj angiografiji
6.3. | OSLIKAVANJE CIJELOG TIJELA I SRCA
6.3.1. | Start snimanja disanjem pacijenta
6.3.2. | 2D korekcija pomaka pacijenta
6.3.3. | T1, T2, STIR oslikavanje
6.3.4. | Oslikavanje uz prigušenje signala masti
6.3.5. | 3D izotropno GE ili TFE T1 oslikavanje organa uz prigušenje signala masti
6.3.6. | T1W i T2W oslikavanje za uporabu kod miokarditisa ili akutnog infarkta miokarda
6.3.7. | Dark-blood TSE ili jednakovrijedno
6.3.8. | Sekvence i protokoli za morfologiju srca i krvnih žila
6.3.9. | Perfuzija
6.3.10. | Snimanje koronarnih krvnih žila, 3D bez kontrastna MR angiografija koronarnih žila cijelog srca.
6.4. | ORTOPEDSKA OSLIKAVANJA
6.4.1. | Redukcija smetnji nastalih uslijed metalnih implantata uključujući velike ortopedske implantate
6.4.2. | 2D i 3D T1 i T2 oslikavanja
6.4.3. | Multi echo, SE i GE sekvence za T2 mapiranje.
6.4.4. | Evaluacija hrskavice u zglobovima
6.4.5. | Sekvenca za T1 ili T2 mapiranje
6.5. | SPEKTROSKOPIJA
6.5.1. | Spektroskopija se mora koristiti kod oslikavanja mozga i prostate
6.5.2. | 2D Spektroskopsko oslikavanje
6.5.3. | 3D spektroskopsko oslikavanje
6.5.4. | Program za evaluaciju spektroskopije, puna funkcionalnost
6.5.5. | Automatsko prilagođavanje homogenosti magnetskog polja višeg reda za optimizaciju homogenosti
7. | OSTALO
7.1. | Metoda korekcije pomaka pacijenta
7.2. | Blackblood ili Darkblood oslikavanje
8. | RAČUNALO ZA AKVIZICIJU I REKONSTRUKCIJU SLIKA
8.1. | Računalo najnovije generacije, višejezgreni procesor takta min. 3.4 GHz
8.2. | Radna memorija min. 32 GB
8.3. | Kruti disk kapaciteta min. 400 GB
8.4. | Pohrana na CD/DVD medij
8.5. | Brzina rekonstrukcije min. ..... rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje)
8.6. | LCD zaslon dijagonale min. 23", min. 1kom
8.7. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. Funkcionalnost: potvrda,ispis,pohrana,modalitetna radna lista,potvrda pohrane,obavljeni proceduralni korak modaliteta,upit/dohvat,razmjena medija i eksportiranje.
8.8. | Neovisni server – klijent sustav za naprednu obradu slike
8.9. | Isporuka jednog server računala s mogućnosti istovremenog spajanja min.5 korisnika te isporuka min.5 osnovnih dijagnostičkih radnih stanica sa slijedećim karakteristikama:
8.10. | Radna memorija min 4GB
8.11. | Procesor min. dvije jezgre,
8.12. | takta min.1.8GHz
8.13. | Monitor dijagonale min.20“
8.14. | Svim korisnicima mora biti omogućen pristup svim aplikacijama
8.15. | Programska podrška za obradu slika: 3D Volume Rendering, MIP, miniIP ,MPR
8.16. | Napredna programska podrška za obradu slika:
8.17. | Automatsko i ručno slaganje slika s različitih pozicija stola. Mjerenja na spojenim slikama (kut, udaljenost)
8.18. | Napredni software paket za neurološku perfuziju koji uključuje obradu i proračun hemodinamskih mapa. Kalkulacija razlike između perfuzije i difuzije. Program za analizu MR neuro dinamike.
8.19. | Paket za MR Difuziju koji uključuje generiranje mapa
8.20. | Preglednik za vizualizaciju i analizu spektroskopskih podataka:
8.21. | Vizualizacija i naknadna obrada kontrastno pojačanih 3D podataka te prikaz parametarskih mapa: Ktrans, Kep, Ve
8.21. | Napredni program za MR vaskularnu analizu – alati za analizu krvnih žila, mjerenje stenoze (dijametar, površina)itd.
8.22. | Program za analizu kardijalnih slika: Prikaz MR kino slika srca, analiza ventrikularne funkcije srca, program za evaluaciju dinamike protoka krvi u srcu. Program za kardijalnu MR perfuziju. Automatizirani alat za analizu krvnog i CSF protoka
8.23. | Fuzija 3D slika s različitih modaliteta min. MR, CT, PET
8.24. | DICOM 3.0 kompatibilnost ili jednakovrijedno
8.25. | Snimanje MR pregleda na USB, DVD ili CD
9.0 | OSTALA OPREMA
9.1. | Kamera za nadgledanje pacijenata u boji u sobi za pregled
9.2. | Isporuka RF kabine po sistemu ključ-u-ruke, RF kabina mora biti prilagođena isporučenom uređaju, a što se posebno odnosi na rasvjetu koja mora biti prilagođena svim funkcionalnim zahtjevima, uključujući i servisne.
9.3. | MR kompatibilni troglavi injektor kontrasta opremljen infuzijskom pumpom
9.4. | Sustav za hlađenje magneta (engl. chiler), prilagođen tehničkim parametrima nuđenog MR uređaja.
9.5. | MR fantom za kontrolu kvalitete sa softverskom podrškom.
9.6. | PC uređaj,procesor minimalno 4. fizičke jezgre,memorija min.8.GB DDR4-2400 SDRAM,512GB SSD,mrežna kartica min 1GB s operativnim sustavom monitor minimalno 19“, bežična tipkovnica i miš.(kom.2).
9.7. | Stol za prenošenje pacijenata u ležećem položaju kompatiblan s MR uređajem
9.8 | Pisač (mrežni); crno-bijeli laserski ispis,obostrano,A4 format,min.rezolucije 1200x1200 (kom 1)
10. | OSTALI UVJETI
10.1. | Uređenje i prilagodba unutarnjeg dijela prostorije namijenjene za MR uređaj ( električarski radovi, vodovod, odvodnja i klimatizacija) prema Prilogu 1
10.2. | Uređaj za klimatizaciju radnog prostora u nadzornoj sobi i prostoriji za MR uređaj
11. | EDUKACIJA
11.1. | Edukacija u trajanju od 5 radnih dana prije primopredaje uređaja
11.2. | Edukacija u trajanju 5 radnih dana nakon primopredaje uređaja
11.3. | Edukacija u trajanju 5 radnih dana nakon 6.mjeseci
11.4. | Edukacija u trajanju 5 radnih dana nakon 12.mjeseci
11.5. | Edukacija/trening će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Mirogojska 8.
11.6. | Rok izvršenja edukacije/treninga ulazi u rok za isporuku uređaja od ___ dana.
12. | SERVIS I REZERVNI DIJELOVI
12.1. | Ponuditelj je dužan osigurati servis i rezervne dijelove min. 10 godina od trenutka puštanja uređaja u pogon
13 | PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku
DODATNE USLUGE:
14 | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).
15 | JAMSTVO: 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.
U jamstvenom roku ponuditelj mora osigurati dijagnostiku kvara u roku 24 sata po pozivu ili upućenom pismenom zahtjevu u servisni centar
U jamstvenom roku ponuditelj mora osigurati otklanjanje istog u roku 4 radna dana od dana zaprimanja prvog poziva
U jamstvenom roku ponuditelj je dužan osigurati redoviti servis MR uređaja u intervalima od 6 mjeseci.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
3. Ostali prijedlozi:
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Uređaj za magnetnu rezonancu", gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ( ime i prezime, potpis) |  |  |  | (datum)

## Upute za popunjavanje
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
Upute za popunjavanje obrasca tehničkih konzultacija
Ukoliko ste zainteresirani za gore navedeni predmet nabave molimo Vas da pogledate tablicu iz privitka te ispunite stupce 5, 6, 7. U stupac 5 upisujete DA ukoliko možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 6 upisujete NE ukoliko ne možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 7 upisujete željene izmjene i ostale napomene (ukoliko opis tehničke karakteristike nije precizno naveden, molimo vas da u stupac 7 upišete parametre koje možete ponuditi). U redcima 185, 186 i 187 potrebno je unijeti dodatne napomene za predmet nabave. NAPOMENA: - Nakon što ispunite tablicu iz privitka istu je potrebno vratiti putem ove elektroničke pošte u Excel i PDF obliku - PDF oblik mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe, pečatom tvrtke i s podatkom o nadnevku - sve nepotpune i neovjerene tablice neće se razmatrati