## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Prijenosni ultrazvuk sa konveksnom sondom, ev. Broj 93/2021 JN
NAZIV, OIB I ADRESA PONUDITELJA:
TROŠKOVNIK - prva izmjena
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (kn)
1 | Prijenosni ultrazvuk (dlanovnik) sa konveksnom sondom | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u kn
PDV u kn
UKUPNO SA PDV-om u kn
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Prijenosni ultrazvuk (dlanovnik) sa konveksnom sondom
1.1. | Operativni sustav otvorenog koda (open source)
1.2. | Ultrazvučna aplikacija dostupna za besplatno preuzimanje na neograničen broj uređaja
1.3. | Generator snopa i obrada signala integrirani u ultrazvučnoj sondi
1.4. | Podržava rad s min. linearnim, konveksnim i sektorskim sondama
1.5. | Podržava kliničke aplikacije min.: abdomen, pluća, OB/GYN, žućni mjehur
1.6. | Podržani načini rada min.; 2D, upravljivi Color Doppler, harmoničko oslikavanje, M-mode
1.7. | Min. 65.000 digitalnih procesnih kanala
1.8. | Automatska optimizacija slike primjenom algoritama za višesmjerno oslikavanje, "speckle" redukciju i kontinuirano adaptivno TGC podešavanje. Automatsko fokusiranje snopa sukladno odabranom tipu pregleda
1.9. | Akvizicija min. 75 sličica u sekundi s automatskom prilagodbom brzine prikaza
1.10. | DICOM 3.0 ili jednakovrijedno, s min. Sljedećim funkcijama: slanje, potvrda pohrane, radna lista
1.11. | Pohrana i slanje podataka u video (mp4 ili avi ili wmv) i slikovnom (png ili jpg ili bmp) formatu
1.12. | Anomizacija podataka pacijenta
1.13. | Integriran telemedicinskimodul s min. Funkcijama: simultani prijenos žive UZV slike i video slike s kamere uređaja (prednje ili stražnje), tekstualna komunikacija u obliku poruka, razmjena datoteka, označavanje područja interesa s markerima na obje konferencijske veze
1.14. | Kriptirani prijenos podataka na zaštićenim serverima, HIPAA kompatibilno ili jednakovrijedno
1.15. | Bežićno povezivanje na mrežu
1.16. | Bežićno zrcaljenje slike uređaja na vanjski zaslon
1.17. | "Multitouch" korisničko sučelje s upravljanjem gestama, veličina zaslona min. 10,1"
1.18. | Zaštitno kućište zaslona s čičak trakom i rotacijskim zglobom za nošenje i olakšanu manipulaciju
1.19. | Opcija prikaza slike na cijeloj površini zaslona
1.20. | Autonomija skeniranja na jednom punjenju baterije min. 3h
1.21. | Podržan unos podataka putem bar - kod skenera
1.22. | Ultrazvučne sonde
1.23. | Konveksna sonda
1.24. | Izbor povezivanja USB micro i C tipom kabela
1.25. | Radna frekvencija u min. Rasponu 2-5 MHz
1.26. | Min. 128 kristalnih elemenata
1.27. | Širina snopa min. 66 stupnjeva
1.28. | Masa UZV sonde maks. 140 g
U __________________________, _____._____.2021. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju