## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Bolesničke postelje Grupa III
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Bolesničke postelje Grupa III
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA 3
BOLNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU
1 | Krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja.
2 | Ležna ploha četverodijelna , sastoji se od minimalno 8 poprečnih segmenata širine 12 cm (+/-1cm), od ABS plastike koji se lako skidaju radi pranja.
3 | Podešavanje ležajne plohe putem elektromotora.
4 | Dimenzija ležne plohe min 2000x860 mm sa bočnim graničnicima protiv klizanja madraca.
5 | Visinska regulacija u rasponu od najmanje 370mm do 735 mm ili većem putem elektromotora.
6 | Podešavanje Tr + 15 °/ ATr – 15° ( +/- 1 °) putem elektromotora.
7 | Nagib uzglavlja do min 70 °, nagib bedrenog dijela do min 34 °, podešavanje lisnog dijela mehanički.
8 | Autoregresija – produženje leđnog dijela za min 100 mm, a bedreno lisnog dijela za min 60 mm.
9 | Mogućnost deblokade motora leđnog dijela kod potrebe za reanimacijom – CPR, obostrano.
10 | Čela kreveta od ABS plastike sa umecima od HPL laminata, dadu se skidati sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja.
11 | Upravljanje krevetom putem ručnog upravljača za pacijenta sa minimalno 10 funkcija ( funkcijama za upravljanje visinom kreveta, nagibima ležne plohe, s tipkom za zaključavanje i tipkom za pozicioniranje kreveta u Trendelenburg položaj)
12 | Na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme (urinske vrećice, urinske boce ).
13 | Na svim uglovima kreveta otvori za smještaj trapeza i infuzijskog stalka.
14 | Na svim uglovima kreveta odbojnici, kao zaštita od udaraca kod vožnje.
15 | Kotači min. Ø 125 mm sa centralnim sistemom kočenja i mogućnošću usmjerenja za pravocrtnu vožnju.
16 | Nosivost kreveta min. 200 kg.
17 | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 2200 x 1000 mm.
18 | Na bočnim stranama kreveta četverodijelne preklopne ograde izrađene od ABS plastike i umetkom od HPL laminata u boji po izboru.
19 | Svi metalni dijelovi kreveta zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski u nijansi RAL 9002.
20 | Upravljanje krevetom putem 4 elektromotora koji su u skladu sa normom EN 60601-1 i sa zaštitom od vlage IP 54.
21 | Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52.
22 | Dodatna Oprema:
23 | Integrirana polica za posteljinu
24 | Produženje kreveta za min 150 mm
25 | Posteljni uložak jednodijelni
26 | Preventivni antidekubitalni madrac, usklađen s dimenzijom postelje
27 | Jezgra madraca narezana radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta
28 | Gustoća pjene 41 kg/m3 (+/-2kg/m3)
29 | Nosivost madraca minimalno 200 kg
30 | Minimalna visina madraca 14cm
31 | Presvlaka nepropusna za tekućine a propusna za zrak i pare, može se skidati, periva na temperaturama do minimalno 70°C
32 | Težina maksimalno 12kg
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
Napomena: sve oprema ulazi u jamstveni rok, rok odaziva unutar 24 sata
Dana 12. listopada 2022. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave bolesnički kreveti za Grupu III
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Bolesnički kreveti - grupa III" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Medicom d.o.o. ( Givas )
2. Iceberg international trading. d.o.o. ( Nexo)
3. Medis Adria d.o.o.
4. Panon Trade d.o.o. ( Linet)
5. Mediva d.o.o
6. MTF d.o.o.
Ovlašteni predstavnici Klinike za Infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević":
1. Danijela Miše mag.med.techn.
2 Mirjana Barač bacc. med. techn.
3. Danijela Debogović mag. med.techn.
4. Marica Trogrlić mag. med.techn.
5. Anđelka Budrović mag. med.techn.