## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Bolesničke postelje Grupa V
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Bolesničke postelje - Grupa V
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | GRUPA 5
2 | Dječji krevetići - Kinderbeti
3 | Osnovna konstrukcija kreveta na minimalno 2 teleskopska stupa
4 | Ležna ploha dvodijelna, dimenzija minimalno 137x70 cm s pokrovom od ABS plastike ili polipropilena
5 | Visinska regulacija od minimalno 58 - 83 cm putem elektromotora
6 | Podešavanje položaja minimalno Tr+15° / Atr-15° putem elektromotora
7 | Podešavanje nagiba uzglavlja u rasponu minimalno 0°- 40 ° putem elektromotora
8 | Upravljački panel kod nožnog dijela sa komandama za visinu, Tr/ATr i podešavanje uzglavlja
9 | Autoregresija - produženje leđnog dijela minimalno 110 mm
10 | Obostrano aluminijske teleskopske spuštajuće ograde sa blokadom u minimalno 5 položaja pomoću ručica koje se nalaze na vanjskom gornjem rubu ograda
11 | Kod maksimalno spuštenih ograda razmak od ograde do poda minimalno 13 cm radi sigurnosti osoblja
12 | Čela kreveta transparentna sa dekorom
13 | Podkonstrukcija kreveta zaštićena pokrovom od ABS plastike ili polipropilena radi lakšeg čišćenja
14 | PVC kutija za stvari ispod nožnog dijela
15 | Šina za ovjes dodatne opreme s obje strane kreveta
16 | Kotači minimalno Ø 125 mm sa centralnom kočnicom
17 | Zaštita na uglovima protiv udaraca kod vožnje
18 | vanjske dimenzije maksimalno 160 x 85 cm
19 | Nosivost minimalno 75 kg
20 | Konstrukcija kreveta mora zadovoljavati zaštitu djece od pada sukladno standardu DIN 32623:2009-11 te standarde EN 60601-1, EMC 60601-1-2 i EMC 60601-1-6 ili jednakovrijedno
21 | Oprema kreveta: madrac sa nepropusnom presvlakom dimenzijeusklađene sa dimenzijom ležne plohe, visine minimalno 10cm
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
Napomena: sve oprema ulazi u jamstveni rok, rok odaziva unutar odaziva 24 sata
Dana 12. listopada 2022. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave bolesnički kreveti za Grupu V
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Bolesnički kreveti - grupa V" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Medicom d.o.o. ( Givas )
2. Iceberg international trading. d.o.o. ( Nexo)
3. Medis Adria d.o.o.
4. Panon Trade d.o.o. ( Linet)
5. Mediva d.o.o
6. MTF d.o.o.
Ovlašteni predstavnici Klinike za Infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
1. Danijela Miše mag.med.techn.
2 Mirjana Barač bacc. med. techn.
3. Danijela Debogović mag. med.techn.
4. Marica Trogrlić mag. med.techn.
5. Anđelka Budrović mag. med.techn.