## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Bolesničke postelje Grupa I
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana 18. listopada 2022. godine u 10,00 sati u sindikalnoj dvorani Upravna zgrada I kat, započeo je sastanak na temu tehničkih konzultacija u cilju osiguranja i saznanja informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet nabave " Bolnički kreveti - grupa I"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | GRUPA 1
2 | BOLNIČKI KREVETI ZA POLUINTENZIVNU NJEGU
1 | Krevet bolesnički za pojaćanu njegu sa električnom regulacijom položaja.
2 | Ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike ili polipropilena koja se može skidati radi lakšeg pranja, podešavanje putem elektromotora
3 | Stupna konstrukcija- na minimalno 2 teleskopska stupa
4 | Podešavanje ležajne plohe putem elektromotora.
5 | Dimenzija ležne plohe min 2000x900 mm
6 | Visinska regulacija u rasponu od najmanje 390mm do 770 mm ili većem putem elektromotora.
7 | Podešavanje Tr/Atr minimalno + 16 ° – 16°
8 | Nagib uzglavlja do min 64 °i nagib bedrenog dijela do min 32 ° pomoću elektromotora, podešavanje lisnog dijela mehanički.
9 | Autoregresija min. 110 mm, istovremeno podešavanje leđnog i bedrenog dijela ležne plohe
10 | Mogućnost deblokade motora leđnog dijela kod potrebe za reanimacijom – CPR, obostrano.
11 | Čela kreveta od ABS plastike sa umecima od HPL laminata, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja.
12 | Čelo uzglavlja fiksne visine i integrirano na podkonstrukciju kreveta
13 | Upravljanje krevetom putem ručnog upravljača za pacijenta i sestrinskog kontrolnog panela sa svim komandama koji je smješten kod uznožja kreveta i memoriranim funkcijama položaja za reanimaciju CPR i položaja Tr, ATr te mogućnošću zaključavanja funkcija ručnog upravljača.
14 | Na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme (urinske vrećice, urinske boce ).
15 | Na svim uglovima kreveta otvori za smještaj trapeza i infuzijskog stalka.
16 | Zaštite od udaraca kod vožnje.
17 | Kotači min. Ø 150 mm, središnje upravljani kotači, 2 poluge za centralno kočenje, upravljanje sa strane podnožja s mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju
18 | Nosivost kreveta min. 250 kg.
19 | Vanjske dimenzije kreveta najviše 2250 x 1000 mm (bez produženja)
20 | Integrirano produženje ležne plohe za min 22 cm
21 | Podijeljena plastična bočna ograda koja pokriva punu duljinu ležne plohe kreveta, sa mehanizmom mekog spuštanja ograda
22 | 4 kom indikatora kuta, po dva na leđnom dijelu i dva za uzdužni nagib plohe kreveta
23 | Polica za posteljinu
24 | Svi metalni dijelovi kreveta zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
25 | Upravljanje krevetom putem elektromotora koji su u skladu sa normom HRN EN 60601-1 ili jednakovrijedno i sa zaštitom od vlage min. IP 54.
26 | Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu HRN EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
27 | Dodatna oprema:
28 | Trapez i infuzijski stalak
29 | Posteljni uložak jednodijelni
30 | Preventivni antidekubitalni madrac, usklađen s dimenzijom postelje
31 | Jezgra madraca narezana radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta
32 | Gustoća pjene 41 kg/m3 (+/-2kg/m3)
33 | Nosivost madraca minimalno 200 kg
34 | Minimalna visina madraca 14cm
35 | Presvlaka nepropusna za tekućine a propusna za zrak i pare, može se skidati, periva na temperaturama do minimalno 70°C
36 | Težina maksimalno 12kg
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
Napomena: sve oprema ulazi u jamstveni rok, rok odaziva unutar 24 sata
Dana 12. listopada 2022. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave bolesnički kreveti za Grupu I
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Bolesnički kreveti - grupa I" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Medicom d.o.o. ( Givas )
2. Iceberg international trading. d.o.o. ( Nexo)
3. Medis Adria d.o.o.
4. Panon Trade d.o.o. ( Linet)
5. Mediva d.o.o
6. MTF d.o.o.
Ovlašteni predstavnici Klinike za Infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević":
1. Danijela Miše mag.med.techn.
2 Mirjana Barač bacc. med. techn.
3. Danijela Debogović mag. med.techn.
4. Marica Trogrlić mag. med.techn.
5. Anđelka Budrović mag. med.techn.