## Konzultacije
Prijedlog specifikacije za dječje krevete ( kinderbet)
1 | Dječji krevetići - Kinderbeti
2 | Osnovna konstrukcija kreveta na minimalno 2 teleskopska stupa ili od minimalno 2 podižuće ruke
3 | Ležna ploha dvodijelna, dimenzija minimalno 137x60 cm s pokrovom od ABS plastike ili polipropilena
4 | Visinska regulacija od minimalno 58 - 83 cm ili 74 - 102 cm putem elektromotora
5 | Podešavanje položaja minimalno Tr+12° / Atr-12° putem elektromotora
6 | Podešavanje nagiba uzglavlja u rasponu minimalno 0°- 40 ° putem elektromotora
7 | Upravljački panel kod nožnog dijela sa komandama za visinu, Tr/ATr i podešavanje uzglavlja
8 | Autoregresija - produženje leđnog dijela minimalno 110 mm
9 | Obostrano aluminijske teleskopske spuštajuće ograde sa blokadom u minimalno 2 položaja pomoću ručica koje se nalaze na vanjskom gornjem rubu ograda
10 | Kod maksimalno spuštenih ograda razmak od ograde do poda minimalno 13 cm radi sigurnosti osoblja
11 | Čela kreveta transparentna sa dekorom
12 | Podkonstrukcija kreveta zaštićena pokrovom od ABS plastike ili polipropilena ili čeličnih profila obloženih epoxy prahom radi lakšeg čišćenja
13 | PVC kutija ili košara od nehrđajućeg čelika za stvari ispod nožnog dijela
14 | Šina za ovjes dodatne opreme s obje strane kreveta
15 | Kotači minimalno Ø 125 mm sa centralnom kočnicom
16 | Zaštita na uglovima protiv udaraca kod vožnje
17 | vanjske dimenzije maksimalno 170 x 85 cm
18 | Nosivost minimalno 75 kg
19 | Konstrukcija kreveta mora zadovoljavati zaštitu djece od pada sukladno standardu DIN 32623:2009-11 te standarde EN 60601-1, EMC 60601-1-2 i EMC 60601-1-6 ili jednakovrijedno u zemlji proizvođača
20 | Oprema kinderbeta: madrac sa nepropusnom presvlakom dimenzije usklađene sa dimenzijom ležne plohe, visine minimalno 10cm